YLS-7C足趾容积测量仪

使用说明书

山东省医学科学院

济南益延科技发展有限公司

YLS-7C 足趾容积测量仪使用说明书

- 概述

YLS-7C足趾容积测量仪是YLS-7B足趾容积测量仪的改进型产品，该仪器在保留了原有的背光灯、托手架、水面探针联动装置和可拆卸测量杯等优点外，提高了测量精度，改用了液晶中文显示菜单，方便了设置、校正和数据记录的管理。良好的人机对话界面使测试数据显示的更清晰、更完整。仪器改进了PC机的接口方式，USB接口能使连接变得方便、快捷。该仪器是一款很实用的仪器，把复杂的实验变得简单、方便、准确、完美，达到一个更高的水平。

由于仪器理论依据是“阿基米德定律”的浮力原理，所以能开发其更广泛的用途，如对小动物脏器的体积测量、动物瘤体体积的测量、不规则小物品的体积测量等等。使仪器最大限度的发挥作用。

- 主要技术指标

测量容积范围：0~15ml

测量误差：≤±10μl

分辨率：1µl

校零误差：≤±5µl

石英测量杯内径为：Φ=40mm （可拆卸清理）

测量杯最大盛水量：70ml

内电池式时钟，连续使用5年

时钟误差：＜0.083秒／小时

配水面探针联动装置

配脚踏控制开关

配大鼠固定筒架

带内置微型打印机、设两种打印方式（即时打印和存储打印）

带有长寿高效背光照明光源板

带有手腕托架

系统内存25组512个历史数据

带有USB接口，可将数据存入PC机中进行处理

输入电压：交流190~250V    50HZ

功率＜20W

体积：355×240×230mm

重量：约7.5KG

- 使用方法

- 仪器连接

首先应将仪器摆放在平整的台面上，避免震动，连接电源线、水面联动装置线和脚踏开关控制线，如需用计算机收集数据时应当用USB接口连接线将主机与计算机连接。接通电源后显示屏显示：

YLS-7C足趾容积测量仪 济南益延科技发展有限公司 15：20：30

- 菜单选择

按动菜单按键显示

主菜单： 结果打印 称重校正 仪器设置 删除记录 15：20：30

翻白色为选定的项目，按动＋ －可改变选项，选中后按动输入键，进入该项目的参数设定状态，设定结束后，按菜单键返回菜单界面，再按菜单键返回初始界面。

（1）结果打印

菜单上选中结果打印项后按输入键显示：

结果打印： 打印组别：01

按＋ －键可改变所选组别，范围01~25选中后按输入键，仪器将打印出该组数据。（注意：仪器只存25组512个数据，512个数据在25组中可随意分配，如测试多于512个数据时最前面的一个数据将被挤掉。实验设计和测量时应注意，请及时将数据转存入PC机）。

另外：如果选中某组后又不想打印了，可按菜单键退出。

（2）称量校正

称量校正是常用的一项功能，在主菜单中选中称量校正后，按输入键显示

称重校正： 砝码：10g 皮AD：22567 净AD：00001 校量：0.000g 15：20：30

A  校正环境的选择：

校正环境应是使用环境，要求仪器摆放在平整无振动的实验工作台上（平整和振动对校准有很大的影响）同时应避免高速流动的气流直吹（如风扇、空调和自然风等），如果有条件可在防震台上进行校正（离心机、电冰箱和空调等有震动性仪器设备都会影响仪器的校正准确性）。

B  校正砝码选择：

校正砝码的选择范围为01~50g。仪器配带有10g的标准砝码（推荐使用），如果用其它砝码校正时，请选择精度较高的标准砝码。

C  校正方法：

选好砝码后，将显示屏右上角砝码值用＋ －键改动为使用的砝码值，随后将砝码加放到测量杯架上，踏动脚踏开关即完成校正操作，这时校量值应在校正砝码值的±0.005之间变化，如果超出，可重复校准。直到进入允许误差值。（注意：显示的皮AD值和净AD值为厂家调试所用，对用户使用无意义。）

（3）仪器设置

在主菜单中选中仪器设置项按输入键显示：

仪器设置： 按键声 自动打印 设置日期 设置时间

选择翻白项按输入键显示：

A 按键声：

按键声： 开（关） 15：20：30

按＋ －键，可改变开与关。

B自动打印：

自动打印： 开（关） 15：20：30

按＋ －键，可改变开与关。

C设置日期：

设置日期： 2010年11月30日 15：20：30

按＋ －键改变年份，再按输入键进入月份设定，按＋ －键改变月份，再按输入键进入日设定，按＋ －键改变日值。

D设置时间：

设置时间： 16时58分40秒 15：20：30

按＋ －键改变时，再按输入键进入分设定，按＋ －键改变分，再按输入键进入秒设定，按＋ －键改变秒值。

（4）删除记录

在主菜单中选择删除记录，按输入键显示

删除记录： 取消删除 确认删除 15：20：30

按＋ －键转换取消删除和确认删除，再按输入完成取消删除或确认删除。

（5）分组键的使用

分组的目的是为了能更清楚的区分对照组和各种不同剂量组的实验数据，避免混淆不清。每次分组后，将重新起头打印仪器名称和实验时间，序号再从01开始。方法：在完成一组测定后按动分组键显示屏显示

完 成 分 组 操 作！

一秒后结束。

4.加水运行和测量过程中补水

抬起托手板拿下测量杯，用烧杯或其他容器盛约70ml水，倒入测量杯中，并确定适宜的测量水位，（本仪器可使用任何水质的饮用水，最好用蒸馏水，以减少水的表面张力，提高测量稳定性。如果使用探针联动装置测量，请不要使用超纯水，避免因其不能导电而影响测试。）然后将测量杯放回测量杯架上，盖上托手板，按动运行键，背光灯亮，显示屏显示

完成校零，等待测定！ 序号：01 结果：0.001ml 15：20：30

在测试过程中仪器无需每次补水，只有水位低到不方便操作时，可用移液器、吸管或注射器补水至合适位置，按校零键校零后进行测试。

5. 测量

测试前可将被测大鼠盛装到配带的大鼠固定筒架的固定筒内（使用方法详见大鼠固定筒架的使用说明书）进行足趾致炎剂的注射和测量标线的描划（划在鼠足踝关节处），随后可进行测量，如用手捉持时可左手握住大鼠的前肢下，右手捉住大鼠后膝关节处使其后脚伸直，利用托手架做依托，缓慢放入测量杯内，当水平面与鼠足上的测量标线重叠时，踏动脚踏开关。

显示屏显示

测定完成，请读结果！ 序号：01 结果：10.001 ml 15：20：30

并听到一声长鸣声，提出鼠足后再踏动脚踏开关或按动面板上的校零键进行校零。

仪器显示

完成校零 等待测定 序号：02 结果：0.001 ml 15：20：30

可进行下一只动物测试。

建议使用脚踏开关校零，因按动面板校零键时，仪器容易产生振动，使校零不准，影响测量结果。

仪器短时间不用又不放水时，应关运行键使仪器进入保护状态，仪器长时间不用时应将水全部倒出并擦干放置。

6. 探针联动装置的使用

探针联动装置是该仪器的又一大优点，使用了联动探针后，对大鼠足趾进行测量时，变得方便、简单、准确。该装置使用方法是将仪器配带的联动装置线，一端插在机箱后的插孔内，另一端连接带大鼠踝关节夹，并将其夹在大鼠的踝关节处（位置要准确）。测量时鼠足下行，关节夹上的探针触及水面时将自动记录大鼠足趾入水的体积。当仪器未校零时探针触及水面该装置不工作，只有完成校零后装置才有效。装置使用时应注意以下几点:

(1)使用时应避免人体接触探针，人体接触探针时会引起仪器误计。

（2）鼠足下行时速度要放慢，听到提示音时慢慢提出。

（3）关节夹夹关节时每次的位置要一致，如连续测试时可不取下夹子但大鼠必须是在固定筒架中固定。

（4）关节夹应避免浸湿，否则影响使用。

（5）连接线较软、较细，使用中应避免强拉硬拽。不用时应卷起盘好。

（6）关节夹使用后要妥善保管避免丢失和损坏。

7. YLS数据通讯服务程序的安装与使用

（1）程序安装

将配带的YLS数据通讯服务程序光盘插入计算机光驱，运行光盘，出现YLS数据通讯安装光盘界面，请按以下顺序安装：点击YLS数据通讯安装光盘——点击USB Driver文件夹——点击YLS Installer 该项安装完成后，后退一步点击Setup安装 该项也完成后，YLS数据通讯服务程序安装完成，桌面出现YLS数据通讯快捷键。

（2）使用

仪器与PC机连接好后，点击YLS数据通讯快捷键，界面显示：

点击数据删除可删除保存在仪器内的所有实验数据。

点击数据接收出现读取数据屏，可选定输入组号或读取全部数据，选定后点确定，显示“数据接收完成，所接收数据已拷贝到剪贴板上”点确定，数据将保存在剪贴板上，随后可将这些数据粘贴到记事本、写字板或Excel上，建议使用Microsoft的Excel，这个软件平台可以很方便进行表格处理和图形的处理。（注：仪器必须与计算机正确的链接并开机方可使用）。

点击退出  将退出通讯服务程序。

8.打印与内存数据删除

该仪器设有两种打印方式，即时打印和存储打印

（1）即时打印：也叫自动打印就是每测一只动物就打印一个数据。设置方法是进入主菜单→仪器设置→自动打印→开（关 ） 。设置好后仪器就进入自动打印程序。当测试完成后，还有四条数据挡在打印机内，这时可关掉打印机上的联机键（绿灯键），打印机联机指示灯（绿灯）熄灭再按走纸键（红灯键），即可使其走出来。

（2）存储打印：存储打印就是每测试完成一组或几组后再进行打印，操作详见菜单选择中的结果打印项（P.3）。

（3）操作详见菜单选择中的删除记录项（P.6）

9. 打印机换纸和更换色带

（1）换纸

①拉出打印机的前盖板、机头架及纸仓，如图1-10所示；

②拉住机头架左右下角翻转90度，如图1-9、1-10所示；

③从打印机纸仓中拉出纸卷轴，如图1-2所示。如果打印机上已有纸卷，可跳过这步，到第五步。

④将新纸卷套在纸卷轴上，并轻轻推入纸仓中的纸卷轴卡槽中，一定要确认纸卷轴已安装牢固，如图1-3所示；

⑤将纸端剪成如图1-8的式样；

⑥接通打印机的电源，按SEL（左）（绿灯）键使SEL指示灯灭，然后再按LF（右）（红灯）键使机头转动。这时用手将纸头送入机头进纸口处，如图1-3，纸便会徐徐进入机头，直到从机头正前方露出为止，露出应有一定长度。再按一下LF键或SEL键，或关上电源。盖好打印机的前盖板，将打印机的头从前盖板的出纸口中穿出；

⑦合上机头及盖，左右食指拉住机头复位拉手，使机头支架与纸仓连接固定，如图1-11所示；

⑧把盖、机头架及纸仓推入复位，如图1-12所示；

（2）安装更换色带

色带盒在打印机出厂时已经装好，但经过一段时期使用后，需要更换色带盒。可以按下面的步骤更换色带盒。

①拉出盖、机头架及纸仓，如图1-4所示；按住机头架下方固定挂钩并翻开机盖，如图1-5所示；打开后形状（会看到打印头），如图1-6所示；

②从打印机头上轻轻取下旧色带盒（见图1-7）。注意：请先抬起色带盒的左端，然后再抬起色带盒的右端，取下色带盒。

③换新的色带盒。首先将色带盒的右端轻轻放在机头右端的齿轮轴上，左端稍微抬起，不要放下。这时如发现色带盒右端未落到底，请用手指按住色带盒上的旋钮，顺时针方向稍微转动一下，直到色带盒的右端落到底后再放下色带盒的左端。请检查色带是否拉直，或色带还露在色带盒的外面，可再旋动色带盒上的旋钮，直到把色带拉入色带盒内并拉直为止。当没有纸在机头盒里时，更换色带更加容易。

④合上盖，并把盖、机头架及纸仓推入复位，如图1-12所示；

四、注意事项：

1．仪器应保持清洁，长时间不用时应倒掉水，放在通风干燥处。

2、仪器使用完后应及时擦拭干净，可用湿布沾清洗剂擦拭，决不可用有机溶剂，否则将破坏仪器表面美观。

3、仪器的测量杯底座虽经过钝化技术处理，但也应避免接触强酸强碱，如有污物，请用软布沾清洗剂擦拭并用清水冲洗干净。测量杯拿下擦拭时，要格外小心避免摔坏。

4、该仪器属精密仪器，应在震动环境小的地方放置使用，震动过大将引起水面的波动，影响测量精度和校零精度！！！

济南益延科技发展有限公司

电话：0531-82958006

传真：0531-82607073

附图

图1-1                       图1-2

图1-3                       图1-4

图1-5                     图1-6

图1-7                   图1-8

图1-9                   图1-10

图1-11                  图1-12

# Text boxes

YLS-7C

足趾容积测量仪

(仪器内保存0组、共0个数据)

数据删除    数据接收    退出