YLS-3TB型跳台记录仪

使 用 说 明 书

济南益延科技发展有限公司

（原山东省医学科学院设备站）

YLS-3TB型跳台记录仪

一、概述

人类和动物的内部心理过程是无法直接观察到的，科学家只能根据可观察到的刺激反应来推测脑内发生的过程，对脑内记忆过程的研究只能从人类或动物学习或执行某项任务后间隔一定时间，测量他们的操作成绩或反应时间来衡量这些过程的编码形式、贮存量、保持时间和它们所依赖的条件等等。学习记忆实验方法的基础是条件反射，各种各样的方法均由此衍化出而来，跳台法就是其中的一种较常用的方法，该方法的优点是简便易行，一次可同时试验多只动物，即可观察药物对记忆过程的影响，也可观察对学习的影响，有较高的敏感性，尤适合于初筛药物。YLS-3TB型跳台记录仪是在YLS-3T型跳台记录仪的基础上改进的，具有液晶显示、设定方便、记数准确、形象直观、结构紧凑、维护方便、使用安全等特点适合科研和教学使用，是各种增智健脑、提高记忆、抗衰老药物和保健品筛选、开发研制必不可少的工具。该仪器用微电脑控制对动物下台行为有判断能力，可设定测试时间和刺激电流，液晶显示和打印错误下台次数和每次错误时间并带短路报警断电功能，同时设有微机接口，与微机联接后可在微机上读取数据进行数据和图形处理，仪器使用了分体式结构，方便了清理和保养。

二、技术指标

最长自动记录时间：18小时

最短自动记录时间：5分钟（5分钟以下手动停止）

最多记录实验数据：16组

每室最大记录次数：250次

明细记录：49次（明细指每次下台的时间）

计时精确度：0.01秒

时钟设定项目：年、月、日、时、分、秒

电栅电压调整范围：30V ~ 120V(方波峰值)，调整步长1V；

电栅限流调整范围：0.06mA~4.00mA，调整步长0.02 mA

五通道随意设置

输入电压：交流，200V-230V  50Hz

消耗功率：30W

工作环境温度：0-40℃

有短路音响报警功能

有数据打印功能

带微机接口

可连小鼠跳台箱（五室，每室120×120×180mm），或大鼠跳台箱（二室，每室300×300×280mm）。

三、使用方法

将电源开关打开，液晶显示屏显示“待机状态”字样、当前时间、同时显示开通的室数、电栅电压、电流，如果仪器使用过则显示上次的计数数据。

显示图1

1．设定：

①测试时间设定：按动参数键，显示屏显示图2，再按输入键，当前值项的时间显示反白，反白的值是可调值，按动＋ －键可改变测定时间，再按输入键从时改为分，按＋ －可调， 设定好后按输入键返到显示图2状态，再按参数键进入显示图1状态。

注：测定时间项底色反白

显示图2

②通道设置：按动参数键进入显示图2状态，按＋ －键进入有效计数室（显示图3）状态，再按输入键，当前值项的参数反白，按＋ －改变开通通道，设置好后再按输入键，返到显示图3，再按参数键进入显示图1状态。

显示图3

③报警声设置：按参数键进入显示图2状态，按＋ －键进入报警声设置（显示图4），再按输入键，当前值项的参数反白，按＋ －键转换开、关，设置好后再按输入键返到显示图4，再按参数键进入显示图1状态。

显示图4

④按键声设置：按参数键进入显示图2状态，按＋ －键，选进按键声设置（显示图5），再按输入键，当前值项的参数反白，按＋ －转换开、关，设置好后再按输入键返到显示图5，再按参数键进入显示图1状态。

显示图5

⑤删除数据：

按参数键进入显示图2状态，按＋ －键，选进删除数据设置（显示6），再按输入键，当前值项的参数反白，按＋ －转换是、否，当选择“是”时：再按输入键，仪器内存实验数据被删除，屏幕显示“记录数据已删除！”再按参数键进入显示图1状态。（退出删除后当前值自动设置为否）

显示图6

⑥时钟设置：时钟为内电式时钟，无需每次设置，只有时间有明显差异时可进行调整设置。按参数键进入显示图2状态，按＋ －键选进时钟日期设置（显示图7），再按输入键，当前值项的参数反白，按＋ －改变年，年设好后，再按输入进入月设置，再按输入进入日设置，年、月、日都设置好后，再按输入退回到显示图7状态，再按＋ －选进时钟时间设置（显示图8），按输入键，当前值项的参数反白，按＋ －改变时，时设好后再按输入进入分设置，再按输入进入秒设置，时、分、秒都设置好后再按输入退回到显示图8状态，再按参数键进入显示图1状态。

显示图7

显示图8

⑦电栅电压和限流的调整：

该仪器电栅电压为小动物最敏感的直流方波电压，调整范围为30V-120V（峰值），对人绝对安全，并设定了限流电路，保证了小动物能得到最合适的电刺激而不至于被电击致死，小动物学习上台的过程中应使用低电压、小电流，有记忆后使用较大电流。

在显示图1的待机状态下按输入键电压参数反白，按＋ －可改变电栅电压，电栅电压设定好后，再按输入键，限流参数反白，按＋ －可改变限流电流，限流设好后，再按输入进入到显示图1状态。

2．测试：

测试参数设置好后将主机与动物跳台箱用配带的专用线连接，确定正确地连接后，将动物放入箱内，使其熟悉环境3分钟，3分钟后按动测试键，显示屏显示：

这时跳台箱电栅通电，小动物跳下跳台时就可计数，记录内容从开始计数到第一次跳下跳台的间隔时间（潜伏期）和每次跳下跳台的时间，以及测试时间内下台的次数（错误次数）。到达测定时间，自动停止，仪器回到待机状态。注意：在测试过程中可以改变电栅电压和限流，但打印结果以最终电压和限流为准。

3．浏览功能的应用：

浏览功能是为了能更方便、更快捷地回查前几组中的任何一组实验数据而设置的，按浏览键进入浏览状态，屏幕显示：

按动＋ －可选看16组中的任何一组实验数据。注意最后测定的为第一组，依此向前推。存储数据本着后进先出的原则，始终保留最后16组数据，请实验后及时将数据打印出或将数据调到计算机中存档。

4．报警功能的应用

该仪器设计了短路报警系统，避免了因动物的粪尿造成短路而不能察觉，形成错记漏记情况。当小动物的粪尿形成短路后，10秒钟仪器开始报警，屏幕显示“X室电栅短路了！！！”，短路物清理后，再次按测试键，报警停止，屏幕恢复，该室继续计数，某一室短路时不影响其它室正常工作，注意：几个室都有短路时，以最先短路的室为显示室，该室短路消除后再显示其它室。

5．打印功能：

该仪器带有色带式微型打印机，可将测定日期时间、计数时间、电击电压、电击限流和每室小动物的错误（下台）次数和每项错误的时间打印出来，可取得永久保存的原始资料。在主机通电后打印机上的红灯亮，红灯左侧的绿灯应亮，此时打印机处于联机状态。如果绿灯不亮，按动此按钮使其点亮、联机。

按动打印键屏幕显示：

按动＋ －可选出需要打印的组数，再按输入键屏幕出现选择打印类别字样和反白的测定结果，

按动＋ －键可改变为结果＋明细（测定结果只打印出动物在测试时间内的错误次数，而结果＋明细则打印出动物的错误次数和每次错误的时间）。打印类别选好后按动输入键，打印机自动将实验数据打印出来。

打印机换纸和更换色带

（1）换纸

①拉出打印机的前盖板、机头架及纸仓，如图1-10图示；

②拉住机头架左右下角翻转90度，如图1-9、1-10；

③从打印机纸仓中拉出纸卷轴，如图1-2示。如果打印机上已有纸卷，可跳过这步，到第五步。

④将新纸卷套在纸卷轴上，并轻轻推入纸仓中的纸卷轴卡槽中，一定要确认纸卷轴已安装牢固，如图1-3；

⑤将纸端剪成如图1-8的式样；

⑥接通打印机的电源，按SEL（左）（绿灯）键使SEL指示灯灭，然后再按LF（右）（红灯）键使机头转动。这时用手将纸头送入机头进纸口处，如图1-3，纸便会徐徐进入机头，直到从机头正前方露出为止，露出应有一定长度。再按一下LF键或SEL键，或关上电源。盖好打印机的前盖板，将打印机的头从前盖板的出纸口中穿出；

⑦合上机头及盖，左右食指拉住机头复位拉手，使机头支架与纸仓连接固定，如图1-11；

⑧把盖、机头架及纸仓推入复位，如图1-12。

（2）安装更换色带

色带盒在打印机出厂时已经装好，但经过一段时期使用后，需要更换色带盒。可以按下面的步骤更换色带盒。

①拉出盖、机头架及纸仓，如图1-4；按住机头架下方固定挂钩并翻开机盖，如图1-5；打开后形状（会看到打印头），如图1-6；

②从打印机头上轻轻取下旧色带盒（见图1-7）。注意：请先抬起色带盒的左端，然后再抬起色带盒的右端，取下色带盒。

③换新的色带盒。首先将色带盒的右端轻轻放在机头右端的齿轮轴上，左端稍微抬起，不要放下。这时如发现色带盒右端未落到底，请用手指按住色带盒上的旋钮，顺时针方向稍微转动一下，直到色带盒的右端落到底后再放下色带盒的左端。请检查色带是否拉直，或色带还露在色带盒的外面，可再旋动色带盒上的旋钮，直到把色带拉入色带盒内并拉直为止。当没有纸在机头盒里时，更换色带更加容易。

④合上盖，并把盖、机头架及纸仓推入复位，如图1-12。

7．YLS数据通讯服务程序的安装与使用

将配带的光盘插入计算机光驱内打开光盘（注：仪器必须与计算机正确的连接并开机方可使用），出现YLS数据通讯服务程序界面，界面中显示（仪器内保存组数和共有数据数）有数据删除键、数据接收键和退出键，点击数据删除键可删除保存在仪器内的所有测量的数据，点击数据接收键出现读取数据屏，可选定输入组号或读取全部数据，设定后点确定，显示“数据接收完成，所接收数据已拷贝到剪贴板上”，点确定，数据将存在剪贴板上，随后可将这些数据粘贴在记事本、写字板或Excel上，建议使用Microsoft的Excel，这个软件平台可以很方便进行表格和图形的处理。

8．小动物的放置和记忆学习

将被测小动物提尾放在跳台箱的跳台座上适应环境3分钟，按测试键开始测试，测试应从低电压小电流以开始，动物受到电击的正常反应是跳回平台躲避电击。多数动物可能再次或多次跳下平台，受电击后又迅速跳回平台，这是动物学习找台逃避的过程，如此训练5分钟并记录每只小动物受到电击的次数或叫错误次数，以此作为学习成绩。24小时后重作测验，此即记忆保持测验。记录受电击的动物数、第一次跳下平台的潜伏期和5分钟内的错误总数。实验方法种类很多，可根据实验要求和原理自行设计实验方法，取得可靠的数据。

四、注意事项：

1．使用单位不得自行拆卸仪器，避免发生意外和损坏。

2．不要将仪器侧置或压砸，避免损坏。

3．跳台箱的箱内可用一般清洗剂清洗，清洗时将箱体前倾，避免水流到后端电缆处。

4．无实验时请关闭电源放在通风干燥处。

5．全仪器都不得用有机溶剂清洗。

6．如仪器发生故障请及时与我们联系。

济南益延科技发展有限公司

电话：0531-82958006  82607073

传真：0531-82607073

邮编：250062

联系人：李晓峰

附图

图1-1                       图1-2

图1-3                       图1-4

图1-5                     图1-6

图1-7                   图1-8

图1-9                   图1-10

图1-11                  图1-12

# Text boxes

待机状态                               8:30:46

电压：30V                        限流：0.06mA

1室:00             2室:00              3室:00

4室:00           5室:00

仪器状态

开通室数

测试数据

电栅电压

当前时间

电栅限流

按键声

删除数据

当前值：开（关）

01   1

设置删除数据

否（是）

测定时间

电击：45V                       限流：0.20mA

电压：30V                       限流：0.06mA

当前值：00小时05分

设置：                                10:42:23

电栅限流

当前时间

电栅电压

每室动物

错误次数

仪器状态

电压：30V                        限流：0.06mA

4室:00           5室:00

1室:00             2室:00              3室:00

测定中             0:00:01           18:29：53

已测时间

实验日期 时间

测定时间

组数

电栅状态

实验结果

报警声

电击：45V 0.20mA                      0:05:00

4室:00           5室:00

1室:00             2室:00              3室:00

浏览组：                    时间：11-20  19:04

01

01

电压：30V                       限流：0.06mA

设置：                                10:42:23

电压：30V                       限流：0.06mA

当前值：1（1－5）

电击：45V                       限流：0.20mA

有效计数室

（最后测定为第1组）

输入打印组：

设置：                                10:42:23

电压：30V                       限流：0.06mA

当前值：开（关）

设置：                                10:42:23

电压：30V                       限流：0.06mA

当前值：否（是）

设置：                                10:42:23

时钟日期

电压：30V                       限流：0.06mA

当前值：2007-11-20

设置：                               10:42:23

设置删除数据

否（是）

时钟时间

电压：30V                       限流：0.06mA

当前值：10:42:23

设置：                                10:42:23

设置删除数据

否（是）

选择打印类别：

输入打印组：

01

电击：45V                       限流：0.20mA

选择打印类别：

输入打印组：

测定结果

结果＋明细